

Ultraääni-pesukoneen pesutehon SonoCheck-testin käytönohjeistus

Pesukoneen merkki ja malli

1. Ensimmäisellä kerralla, kun SonoCheck-testit otetaan käyttöön, tehdään käyttökunnon todennus tyhjällä koneella seuraavan ohjeen mukaan:
* aseta jokaiselle altaan jokaiseen kulmaan ja keskelle yksi testiampulli.
* aja normaali ohjelma läpi ja arvioi tulos koko prosessin loputtua.
* käytä tulosten tulkinnassa SonoCheck-tulkintaohjetta. Kirjaa tulokset ylös testikaavakkeeseen. Säilytä tulokset vähintään 2 vuotta.
1. Jatkossa tehdään rutiinitestaus kahden viikon välein. Rutiinitesti tehdään kuorman kanssa, ja kuormaan laitetaan yksi ampulli.
2. Kun kyseessä on täyteen lastattu pesukone ja halutaan varmistaa pesuteho, niin silloin voidaan laittaa pistokokeittain yksittäinen tai useampi SonoCheck-testiampulli kuorman joukkoon.